- CİHAZIN KULLANILDIĞI YERLER:

- Gürpınar Merkez  ASM Müdahale odası

- SORUMLULAR

- Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanları

- GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Cihaz kullanımı esnasında hasta ile veya sedye yatak ile teması tam olarak izole edilmeli.

- Cihaz elektrodları doğru yerlere yerleştirilmelidir.

- KULLANIMI

- Cihazın günlük temel kontrolleri yapılmalıdır.

- Desarj kontrolü,

- Batarya kontrolü,

- Yazıcı kontrolü,

- Ses kontrolü,

- Cihazın enerji düğmesi açılmadan önce aksesuarları kontrol edilmelidir.

- Pedallar,kablolar,yazıcı kağıtları,elektrodlar kontrol edilmelidir.

- Elektrodlar uygun şekilde bağlanır.

- Aletin EKG monitörü  ON/OF düğmesine basılarak açılır.

- Defibrilatörün ON/OF düğmesine basılarak açılır.

- Hastanın göğüs bölgesine kaşıkların geleceği bölgeye jel sürülmelidir.

- Uygulayacağınız enerji miktarı ayarlanır.

- Defibrilasyon için senkronizasyon kullanılması gerekiyorsa SYNC düğmesine basılır.

- Pedarlarda birindeki düğmeye basılarak aletin şarj olması sağlanır.

- Alet şarj olunca bip sesi gelecektir.

- Sol pedalı sternum sağına klavikula altına;sağ pedalı midaksiller hatta sağ interkostal aralığa yerleştirilir.

- EKG formuna bakınız eğer ritm VF veya cevapsız VT ise her iki düğmeye birlikte basılarak defibrile edilir.

- Kullanımdan sonra cihaz OFF durumuna  alınır.

- BAKIMI

- Cihaz mutlaka topraklı prizde çalıştırılmalıdır.

- Cihazın bataryası dolu ise elektrik bağlantısı çıkarılmalıdır.

- Batarya tam boşalınnca şarz edilmelidir.

- Cihaz taşınırken OFF durumunda olmalıdır.

- Jel pedalları her kullanımdan sonra nemli bir bezle silinip kurulanmalı.

ASM Sorumlu Hekimi